## Nghiên cứu
Nghiên cứu | Dữ liệu / cỡ mẫu | Cảm biến / phương pháp | Dataset công khai? | Link bài báo / nguồn | Năm | Nhóm công nghệ | Phù hợp STM32/TinyML | Lưu ý đánh giá
Islamudin et al. — Improvement of Non-invasive Blood Sugar and Cholesterol Meter with IoT Technology | 10 người × 5 lần (50 phép đo) | MAX30102, ESP8266, hồi quy từ giá trị quang/ADC; Easy Touch GCU tham chiếu | Không | https://doi.org/10.35882/teknokes.v17i1.666 | 2024 | PPG/MAX30102 | Cao | Cỡ mẫu rất nhỏ; không trình bày kiểm thử tách theo người; accuracy = 100% - error% không đủ cho đánh giá y khoa
Ali et al. — Development and Evaluation of a Sensor-Based Non-Invasive Blood Glucose Monitoring System Using NIR Spectroscopy | Không mô tả đầy đủ số người trong bài | Kênh IR MAX30102, ESP32, linear regression, Clarke Error Grid | Không thấy | https://doi.org/10.3390/ecsa-11-20395 | 2025 | PPG/MAX30102 | Cao | RMSE 13.8 mg/dL; MARD 12%; thiếu dữ liệu raw và mô tả cohort đầy đủ
Hidayatulloh et al. — Rancang Bangun Alat Deteksi Kadar Gula Darah Non-Invasif Berbasis NIR PPG | 20 người | MAX30102 IR 880 nm, biên độ RMM, linear regression; EasyTouch tham chiếu | Không thấy | https://garuda.kemdiktisaintek.go.id/documents/detail/4900309 | 2025 | PPG/MAX30102 | Cao | Báo cáo accuracy 88.7% dưới 120 mg/dL; phạm vi glucose và cohort hạn chế
Kedim et al. — PPG-Based Platform for Non-invasive Blood Glucose Monitoring | Ít nhất 3 bệnh nhân được trình bày | MAX30102, PPG, hồi quy theo từng người | Không thấy | https://doi.org/10.46904/eea.25.73.4.11080 | 2025 | PPG/MAX30102 | Cao | Mô hình/cân chỉnh theo từng người; bằng chứng khái quát hóa còn yếu
Kipngetich Godfrey — MAX30102/Fuzzy-logic non-invasive glucose thesis | 100 tình nguyện viên | MAX30102 IR, glucometer CodeFree, tuổi, BMI, fuzzy logic | Không thấy | https://dr.ur.ac.rw/bitstream/handle/123456789/2022/KIPNGETICH%20Godfrey.pdf?isAllowed=y&sequence=1 | 2022 | PPG/MAX30102 | Cao | Quy mô tốt hơn các prototype nhỏ nhưng chưa có file dữ liệu tải riêng
Alghazi — Implementasi Machine Learning untuk Monitoring Glukosa Darah Non-Invasif dengan ESP32 dan MAX30102 | 94 mẫu; 3 lớp LOW/NORMAL/HIGH | MAX30102, ESP32, CNN và ANN | Không thấy | https://etd.umy.ac.id/id/eprint/50357/ | 2025 | PPG/MAX30102 | Cao | Accuracy kiểm thử 0.47 dù training đạt 1; dấu hiệu overfitting rõ
Susanto & Achyad — Sistem Pemantauan Gula Darah Non-Invasif Berbasis IoT Memanfaatkan Sensor MAX30102 | Chủ yếu kết quả mô phỏng theo abstract | MAX30102, ESP32, mô hình ước lượng đơn giản, IoT | Không thấy | https://doi.org/10.25047/jiitu.v2i1.6044 | 2025 | PPG/MAX30102 | Trung bình | Không nên xem ngang bằng nghiên cứu có người tham gia và glucose tham chiếu
Monte-Moreno — Non-invasive estimate of blood glucose and blood pressure from a PPG by machine learning | 410 người | PPG hình thái học; ridge regression, MLP, SVM, Random Forest | Không | https://doi.org/10.1016/j.artmed.2011.05.001 | 2011 | PPG/ML | Cao | RF tốt nhất; R² glucose 0.90; cần xem kỹ cách cross-validation và nguy cơ leakage theo người
Shi et al. — Assessing Elevated Blood Glucose Using ML and Wearable PPG | 500 người | Wearable PPG, đặc trưng + nhân khẩu học, SVM-RBF; Accu-Chek Performa | Không | https://doi.org/10.2196/48340 | 2023 | PPG/ML | Cao | Bài toán phân loại glucose tăng ≥7.8 mmol/L, không phải hồi quy mg/dL tại một thời điểm
BGEM protocol — Assessment of Blood Glucose Measurement Using New Noninvasive Technology | 885 người; 8 PPG/người tại 4 thời điểm | Hai wearable PPG, xét nghiệm glucose mao mạch/plasma, thông tin nhân trắc | Chưa công khai | https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/41505712/ | 2026 | PPG/ML | Cao | Bài protocol/dataset collection; chưa phải kết quả mô hình cuối
Zeynali et al. — Non-invasive blood glucose using PPG deep learning and TinyML | Dataset PPG phẫu thuật/gây mê và các tập kiểm thử ngoài phân phối | PPG 1 giây/10 giây, CNN/DL, triển khai TinyML trên embedded | Một phần dữ liệu theo nguồn bài | https://doi.org/10.1038/s41598-024-84265-8 | 2025 | PPG/TinyML | Rất cao | RMSE 19.7 mg/dL; 76.6% Clarke A và 23.4% B; sát nhất với mục tiêu TinyML
Du et al. — PPG with Multiple Near-Infrared Sensors | 10 người; khoảng 700 đoạn/người, mỗi đoạn ~10 giây | PPG + nhiều cảm biến NIR, lightweight deep learning, OGTT | Không thấy | https://doi.org/10.1109/JBHI.2024.3443317 | 2025 | PPG đa NIR | Trung bình | Nhiều đoạn từ rất ít người; phải đánh giá tách subject để tránh phóng đại hiệu năng
Castro-Pimentel et al. — Three-wavelength PPG and SVM for non-invasive glucose | Cohort người; bài công khai không kèm dataset | 525/660/940 nm, hai photodetector, MSP430FR5994 125 Hz, SVM regression | Không | https://link.springer.com/article/10.1007/s11082-023-05019-4 | 2023 | PPG đa bước sóng | Rất cao | Kiến trúc phần cứng rất gần hướng STM32; cần khớp bước sóng và hình học quang học
NECTEC/Deoisres et al. — Multi-Wavelength PPG with entropy/time/frequency analysis | Bài báo: 8 người, 312 đoạn; portal: 110 tín hiệu | 525/660/940 nm, entropy + đặc trưng thời gian/tần số; Accu-Chek Guide | Có | https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/41337444/ | 2025 | PPG đa bước sóng | Rất cao | Dataset portal công khai nhưng không nêu mã sensor/module cụ thể
Open-source multi-wavelength non-invasive blood glucose sensing system | Phase I: 500 mẫu; Phase II: 96 người; thiết kế thử nghiệm nhiều giai đoạn | 660/940 nm, truyền qua và phản xạ, hệ quang học open-source | Có phần cứng/mô tả mở | https://doi.org/10.1038/s41598-025-28673-4 | 2025 | Quang học đa bước sóng | Rất cao | Rất sát bài toán spot-check giá rẻ; kiểm tra trạng thái hoàn tất từng phase trước khi dùng số liệu
Differential Absorbance and PPG-Based NIBGMS using multimodal fused LSTM | Nghiên cứu người; xem bài để lấy chi tiết cohort | Cảm biến Vis-NIR tự phát triển, differential absorbance + PPG, LSTM fusion | Không thấy | https://doi.org/10.3390/s25175260 | 2025 | Vis-NIR/PPG | Trung bình | Phần cứng tự thiết kế; mô hình nặng hơn TinyML cổ điển
Zhang et al. — Subcutaneous depth-selective mμSORS Raman glucose monitoring | Giai đoạn đầu 35 người; mở rộng 230 người; test độc lập 30 người | Raman đa độ lệch không gian, hồi quy không cần hiệu chỉnh cá nhân | Source data/có code Zenodo; raw hạn chế | https://doi.org/10.1038/s42255-025-01217-w | 2025 | Raman | Thấp | MARD 14.6%; 99.4% consensus grid A+B; phần cứng quang học phức tạp và đắt
Calibration and performance of a Raman-based device in type 2 diabetes | 50 người T2D; hai ngày meal challenge | Thiết bị Raman NIR cầm tay; pre-trained + hiệu chỉnh cá nhân 4 giờ | Không | https://doi.org/10.1038/s41598-025-95334-x | 2025 | Raman | Thấp | Hiệu năng tốt nhưng vẫn cần hiệu chỉnh; khó đáp ứng ngân sách khóa luận
Clinical validation of noninvasive glucose by mid-infrared spectroscopy (DiaMonTech) | 36 người; 3 phiên/người | MIR photothermal/QCL, ZnS contact crystal, custom DAQ + Raspberry Pi | Không | https://doi.org/10.1038/s43856-025-01241-7 | 2025 | MIR/Photothermal | Thấp | MARD khoảng 19.6–20.7%; thiết bị QCL đắt, không phù hợp MCU giá thấp
Larin et al. — Non-invasive blood glucose monitoring by OCT: pilot human study | Pilot người; 426 mẫu máu và 8,437 OCT images/signals | Optical Coherence Tomography, theo dõi hệ số tán xạ theo độ sâu | Không | https://doi.org/10.2337/diacare.25.12.2263 | 2002 | OCT | Thấp | Thiết bị quang học cồng kềnh; bằng chứng pilot và phụ thuộc hiệu chỉnh
Noninvasive glucose monitoring during oral intake of sugars with OCT | Năm nhóm thí nghiệm trên người | OCT signal slope khi uống glucose/fructose/sucrose/hỗn hợp | Không | https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/23225583/ | 2013 | OCT | Thấp | Tương quan cao nhưng không phải thiết kế MCU chi phí thấp
Harman-Boehm et al. — GlucoTrack multimodal noninvasive glucose | 135 người; 793 cặp dữ liệu | Kết hợp ultrasonic + electromagnetic + thermal tại dái tai | Không | https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/20144356/ | 2010 | Đa phương thức | Thấp | 92% Clarke A+B, chỉ 50% vùng A; cần calibration cá nhân/phần cứng chuyên dụng
Soltanian et al. — On-body high-FoM surface plasmonic microwave resonator | Thử nghiệm on-body ở người; xem bài cho số lượng | Microwave resonator đặt ở ngón cái/cổ tay, theo dõi biến thiên glucose | Không | https://doi.org/10.1038/s41598-023-44435-6 | 2023 | Microwave/RF | Trung bình | Có thể tích hợp PCB nhưng đòi hỏi VNA/RF front-end, nhạy nhiệt độ và tiếp xúc
Kiani et al. — Dual-frequency microwave resonant sensor through fingertip | Thử nghiệm dung dịch/phantom và đầu ngón tay theo bài | Cảm biến cộng hưởng microwave hai tần số | Không | https://doi.org/10.1109/TIM.2021.3052011 | 2021 | Microwave/RF | Trung bình | PCB sensor khả thi nhưng mạch đo RF làm tăng chi phí và độ khó
AI-assisted 80 MHz ultrasound glucose classification in whole blood | Mẫu whole-blood ex vivo | Đầu dò siêu âm 80 MHz tự thiết kế + deep learning | Không | https://doi.org/10.1038/s44384-025-00034-5 | 2025 | Ultrasound | Thấp | Chưa phải đo xuyên da in-vivo; không nên gọi là thiết bị non-invasive đã xác nhận trên người
Portable label-free optical sweat glucose using plasmonic nanopillars | Artificial sweat + sweat người tình nguyện | SERS/plasmonic nanopillar 4-MPBA; LED 623–660 nm + photodiode | Không thấy raw | https://doi.org/10.1038/s41378-025-01152-6 | 2025 | Sweat/Plasmonic | Thấp | Đo glucose trong mồ hôi, không trực tiếp là blood glucose; cần vật liệu nano và hiệu chỉnh sinh học

## Dataset công khai
Nghiên cứu | Dữ liệu / cỡ mẫu | Cảm biến / phương pháp | Dataset công khai? | Link bài báo / nguồn | Năm | Nhóm công nghệ | Phù hợp STM32/TinyML | Lưu ý đánh giá
NECTEC PPG Dataset | 110 tín hiệu; 2 phút/tín hiệu; 200 Hz; glucose 83–189 mg/dL | PPG đầu ngón tay 525/660/940 nm; Accu-Chek Guide | Có | https://opend-portal.nectec.or.th/dataset/ppg-dataset | 2025 | PPG–glucose | Rất cao | Không nêu mã sensor; cần kiểm tra subject/session ID và license trong gói tải
STUBA PPG Blood Glucose Dataset | 24 người, 125 phiên, 30 giây; 21 khỏe + 3 T1D | Thiết bị ePPG tự phát triển, 530/655/940 nm, 2 photodetector, accelerometer; glucose mao mạch lệch tối đa 1 phút | Có | https://doi.org/10.5281/zenodo.21978226 | 2026 | PPG–glucose | Rất cao | WFDB; có subject ID, nhiều session, metadata và quality-control; không phải MAX30102
Hemoglobin Photoplethysmography Dataset | 68 người; 816 bản ghi | MAX30102 raw Red/IR; nhãn hemoglobin, tuổi, giới | Có | https://doi.org/10.17632/xdrwrh9zbk.2 | 2023 | MAX30102–Hb | Hỗ trợ | Không được dùng Hb làm nhãn glucose; hữu ích để kiểm tra pipeline MAX30102
Multi-spectral and MAX30102 perfusion/occlusion dataset | 45 người; protocol occlusion khoảng 10 phút | MAX30102 ở ngón cái + camera đa phổ 9 kênh | Có | https://doi.org/10.5281/zenodo.7860900 | 2023 | MAX30102–perfusion | Hỗ trợ | Không có nhãn glucose; phù hợp kiểm tra chất lượng PPG và perfusion
PPG Signal Processing and Pulse-Level Feature Extraction for Glucose Monitoring | Khoảng 79 MB; từng pulse có ~125 đặc trưng + glucose/metadata theo mô tả | Camera-based PPG, lọc và trích đặc trưng hình thái | Có | https://doi.org/10.5281/zenodo.20059596 | 2026 | Camera PPG–glucose | Trung bình | Không dùng MAX30102; cần xác minh protocol glucose và cách chia subject trước khi huấn luyện

## Bài review
Nghiên cứu | Dữ liệu / cỡ mẫu | Cảm biến / phương pháp | Dataset công khai? | Link bài báo / nguồn | Năm | Nhóm công nghệ | Phù hợp STM32/TinyML | Lưu ý đánh giá
Di Filippo et al. — Non-Invasive Glucose Sensing Technologies and Products | 124/243 bài được tổng hợp | Optical, electrical/electromagnetic, nanotechnology, physiological | Không áp dụng | https://doi.org/10.3390/s23229130 | 2023 | Review tổng hợp | Cao | Nguồn bản đồ công nghệ tốt; không phải dữ liệu huấn luyện
Shokrekhodaei & Quinones — Optical, Electrical and Breath Acetone review | Review liên ngành | Absorption, scattering, Raman, polarimetry, bioimpedance, RF, breath acetone | Không áp dụng | https://doi.org/10.3390/s20051251 | 2020 | Review tổng hợp | Cao | Giải thích giới hạn sinh lý và nhiễu chéo
Delbeck et al. — Noninvasive blood glucose monitoring using NIR technology | Review | NIR spectroscopy và các hệ thống liên quan | Không áp dụng | https://doi.org/10.3390/s22134855 | 2022 | Review NIR | Cao | Hữu ích để lựa chọn bước sóng và hiểu giới hạn hấp thụ nước/mô
Recent Progress and Perspectives on Non-Invasive Glucose Sensors | Review quang học | NIR, MIR, OCT, Raman, photoacoustic, polarimetry | Không áp dụng | https://doi.org/10.3390/spectroscj3010005 | 2021 | Review quang học | Trung bình | So sánh nguyên lý quang học và khả năng miniaturization
Shang et al. — Noninvasive Electromagnetic Wave Sensing of Glucose | Review | IR, Raman, photoacoustic, OCT, THz, microwave | Không áp dụng | https://doi.org/10.3390/s19051151 | 2019 | Review EM/quang | Trung bình | Tổng quan nền tảng vật lý; lưu ý chưa có giải pháp consumer được FDA chấp thuận theo thời điểm bài
Shi, Fernández-García & Gil — Sensor Technologies for NIBG Monitoring | Review | Quang học, bioimpedance, antenna/microwave, rigid/flexible/textile | Không áp dụng | https://doi.org/10.3390/s25123591 | 2025 | Review sensor | Cao | Hữu ích cho lựa chọn phần cứng và so sánh khả năng sản xuất PCB
Photoacoustic Noninvasive Blood Glucose Monitoring review | Review hệ thống | Photoacoustic, chiến lược robust estimation, miniaturization/wearable | Không áp dụng | https://doi.org/10.3390/s26061942 | 2026 | Review photoacoustic | Thấp | Mới và đầy đủ nhưng phần cứng photoacoustic khó đạt ngân sách